黔东南州民族医药研究院全自动血液分析仪招标采购项目招标参数

*1、白细胞检测原理：半导体激光+流式细胞技术+DNA/RNA核酸荧光染色对白细胞进行分类和计数

- *2、幼稚细胞检测：幼稚粒细胞（IG）采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数(百分比和绝对值)

3、幼稚细胞检测灵敏度可以达到≥0.7%，并提供厂家添加实验文件资料证明

- 4、检测速度：CBC+Diff≥60个样本/小时

- 5、检测项目：≥24项参数（不包含研究参数、直方图及散点图）

- *6、进样方式:带自动进样器，标本进样后，在全封闭式的环境里摇匀、吸样、检测，全程不开盖，避免气溶胶污染，达到生物安全标准

- 7、检测模式：具备两种以上检测模式（包含全血和末梢血预稀释模式）

- 8、用血量： 全血≤20ul，实现CBC+Diff五分类，末梢血≤20ul，实现CBC+Diff五分类

- 9、检测试剂：只需≤4种试剂（稀释液、白细胞溶血素、血红蛋白溶血素、染色液）就能实现CBC和CBC+Diff五分类，以减少试剂用量，节约成本

- 10、维护保养：仅一种清洗试剂用于仪器的保养，无需探头清洗液，以降低仪器的维护成本

- 11、线性范围：WBC：0-400×10^9/L，RBC：0－8×10^12/L，Hb：0-250 g/L，PLT：0-5000×10^9/L

- 12、精密度：	 WBC：≤3%，RBC：≤1.5%，Hb：≤1.5%，PLT：≤4%

- 13、报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能，样本不足或吸空时可以报警提示，保证结果可靠；

- 14、质控和校准：提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品，有独立校准系统，原厂校准品应能提供可溯源性文献，保证分析质量;

- *15、仪器尺寸：仪器体积（单位mm 长*宽*高）≤450*630*420（带进样器），可置于生物安全柜内操作；

- 16、镜检提示功能:标配软件具有ISLH推荐的国际41条镜检复片规则，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定，降低医疗风险；

- *17、与我院HIS和LIS系统匹配链接。

- 配套品牌电脑主机和显示器。

- 配备UPS移动电源一台。

- （带*的参数为重要参数）