全自动化学发光测定仪招标技术参数

一、检测系统

（1）仪器类型：全自动管式化学发光测定仪，急诊样本优先检测

（2）测试速度：恒速120T/H

★（3）检测原理：酶促化学发光

（4）反应模式：具备夹心法、竞争法、间接法、捕获法等多种反应模式

（5）测试流程：一步法、两步法、三步法等

（6）定标方法：内置主定标曲线、可2点定标校准，支持6点定标

★（7）支持试剂组分：支持3-5组分试剂项目

（8）试剂位：24组试剂位，试剂位可适配不同试剂类型。支持9孔过敏专用试剂楔

（9）试剂冷藏：支持24小时不间断试剂冷藏

（10）试剂识别：标配试剂条码扫描功能，自动获取试剂信息

（11）试剂混匀：磁纳米颗粒悬液自动混匀

（12）试剂加样方式：永久性钢针加样，具备液面探测、随量跟踪、凝块检测、余量监测

（13）孵育方式：“蜂窝式”固体直热

（14）磁分离清洗机构：独立的磁分离清洗盘

（15）清洗液预加热功能：具备

（16）测光模块：独立的测光盘

（17）检测器：PMT光子计数器

（18）报警功能：试剂及其它耗材余量不足自动报警

二、反应杯装载塔系统

（1）反应杯类型：一次性反应杯

（2）反应杯加载：自动加载和卸载，余量不足自动报警

（3）反应杯传递：机械手传递

三、样本模块系统

（1）样本位：推架进样，一次上机60个样本位，支持不间断连续追加

（2）样本管规格：支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等

（3）样本稀释：支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测

★（4）样本识别：标配样本条码扫描，自动获取样本信息

四、计算机

（1）配备全新电脑主机；完全满足医院使用需求。

（2）全新21寸LED电脑显示器，可随意移动位置。

（3）i5处理器，8G闪存，240G固态硬盘。

五、尺寸

（1）外形尺寸：1150~1250mm（L），655~725mm（W），535~590mm（H）

六、外部连接

（1）操作界面：全中文windows图形化操作界面

（2）通讯功能：支持接入院内LIS系统与HIS系统，实现检验数据的传输。

（3）包含LIS;HIS安装维护。

七、可开展项目

（1）自身免疫性疾病检测项目（≥60项）

（2）过敏原检测项目（≥28项）

（3）血栓检测项目（≥5项）

（4）细胞因子检测项目（≥7项）

（5）常规检测项目（≥50项）