全自动化学发光分析仪招标参数

1. 发光原理：非酶参与的直接化学发光，试剂稳定期长
2. 测试速度：≥200T/H， 样本随到随测，第一份结果时间＜18min
3. 样本处理模式：随机、急诊、批处理
4. 样本位：≥70个, 测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，自定义急诊位，具自动重测功能
5. 采样针：单针设计，采用钛合金材质，TEFLON涂层，具备自动液面探测、凝块探测、碰撞探测、随量跟踪功能、自动清洗等功能。
6. 非接触式涡旋混匀，高效快速实现最佳分离清洗效果
7. 试剂位：≥20个，可不间断连续加载卸载试剂
8. 试剂种类：≥120种项目，包含：甲状腺功能、性激素、肿瘤标志物、心肌标志物、术前八项、TORCH、糖代谢、骨代谢、产前筛查、肝纤维化、炎症监测、药物监测等
9. 反应杯：：反应杯单杯设计，测试过程中可随时添加，实时数量显示
10. 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用
11. 试剂信息识别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成
12. 试剂仓：24小时冷藏功能
13. 校准品：每盒试剂自带校准品，无需另购，
14. 定标方式：**内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线，定标稳定期≥2周**
15. 软件功能：人机对话的软件界面（支持多种语言），触摸屏操作，简单、直观、便捷，随时显示试剂状态，具有提醒功能（更换激发底物、清洗液、倾倒废液）
16. 自动稀释高浓度样本，自动重测
17. 样本稀释比例可自定义
18. 试剂耗存量监测功能
19. 电脑配置：品牌电脑，正版Windows系统，彩色触摸显示器21寸LED电脑显示器，可随意移动位置i5处理器，8G闪存，240G固态硬盘.

20.联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，通讯功能：支持接入院内LIS系统与HIS系统，实现检验数据的传输，须免费提供匹配的LIS;HIS软硬件，及软硬件的安装、维护。

21.实现远程数据共享